柳州市妇幼保健院普通麻醉机采购项目更正公告

柳州市妇幼保健院就采购普通麻醉机项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。已于2016年4月19日咋柳州市妇幼保健院官方网站、招标公告栏发布本项目采购公告（LZFYS201633），现就本项目发布更正公告:

- 招标文件第7页，删除采购人需求序号2：“ ②本项目投标产品必须用原装进口产品，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，否则其投标无效。”

- 招标文件第7页 参考品牌3 “品牌：光电；产地：日本”更改为“品牌：迈瑞；产地：深圳”。

- 招标文件第7页 二、技术参数第4项内容更改为：“4、大屏幕彩色呼吸机显示屏。”

4、招标文件第7页 二、技术参数第7项内容更改为：“7、机器快速启动，开机自检时间≤40秒，适用于紧急抢救。”

5、招标文件第7页 二、技术参数第8项内容更改为：“两个具备通气功能蒸发罐的位置，具备互锁装置，标配一个同品牌蒸发罐，流量、压力和温度自动补偿，可全封闭快速加药。”

6、招标文件第7页 二、技术参数第9项内容更改为：“回路高度紧凑集成模块化设计，能在134℃高温高压消毒。”

7、招标文件第7页 二、技术参数第10项内容更改为：“内置吸入端和呼出端2个流量传感器，具备潮气量动态补偿和静态补偿功能，保证潮气量精准输送。”

8、招标文件第7页 二、技术参数第11项内容更改为：“11、气体输入采用无隔离技术，新鲜气体持续、直接输入回路，可快速反应麻药浓度调节，达到平衡麻醉的时间短。”

9、招标文件第7页 二、技术参数第13项内容更改为：“13、容量控制模式潮气量：20-1400ml。”

10、招标文件第7页 二、技术参数第14项内容更改为：“14、呼吸频率设置范围：4-80次/分钟。”

11、招标文件第7页 二、技术参数第15项内容更改为:“15、吸呼比设置范围：4:1-1:6。”

12、招标文件第7页 二、技术参数第16项内容 更改为：“16、压力限制设置范围：12-99cmH2O。”

13、招标文件第7页 二、技术参数第17项内容更改为：“17、PEEP设置范围：0.4-30 cmH2O。”

14、招标文件第7页 二、技术参数第18项内容更改为：“18、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP），实时呼吸波形描记。”

15、招标文件第7页 二、技术参数第19项内容更改为：“19、电源：220V（≥±10%），50Hz（≥±2%），后备电池使用时间≥90分钟。”

16、招标文件第7页 删除 二、技术参数 第20、21项内容。

以上修改内容，招标文件中与其对应的描述相应调整。请各投标人按修改后的内容进行投标。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年5月19日