柳州市妇幼保健院普通麻醉监护仪采购项目更正公告

柳州市妇幼保健院就采购普通麻醉监护仪项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。已于2016年4月19日咋柳州市妇幼保健院官方网站、招标公告栏发布本项目采购公告（LZFYS201634），现就本项目发布更正公告:

- 1、招标文件第7页，删除采购人需求序号2：“ ②本项目投标产品必须用原装进口产品，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，否则其投标无效。”

- 2、招标文件第7页 参考品牌3 “品牌：百斯；产地：英国”更改为“品牌：迈瑞；产地：深圳”。

3、招标文件第7页 二、技术参数第1项内容更改为： “1、模块化、插件式监护仪。”

- 招标文件第7页 二、技术参数第4项内容更改为：“操作：以分级下拉菜单的方式完成所有操作；支持键盘、鼠标、触摸屏、远端操控手柄。”

- 招标文件第7页 二、技术参数第7项内容更改为：“7、插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；报警设置和参数均可保存。”

6、招标文件第7页 二、技术参数第8项内容更改为：“报警级别：三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定；报警可自动触发记录。支持全息波形存储不少于48小时，报警事件的存储与回顾≥100条。”

- 7、招标文件第7页 二、技术参数第9.2项内容更改为：“9.2 三级ECG滤波方式：监测滤波(0.5～40Hz)、ST滤波（0.05 ～30 Hz）、诊断滤波(0.05～150Hz)、手术滤波（1～20Hz）。”

- 8、招标文件第7页 二、技术参数第9.5项内容更改为：“9.5 自动实时的12导联ST段分析，每10秒更新一次， 100小时ST 段趋势数据存储。”

9、招标文件第7页 二、技术参数第10.2项内容更改为：“10.2 测量模式：自动，手动，静脉阻滞模式、序列模式，整点模式。”

10、招标文件第7页 二、技术参数第10.3项内容更改为：“10.3 测量范围

成人：15-260mmHg或大于此范围；儿童：25-195mmHg或大于此范围；

新生儿：12-145 mmHg或大于此范围”

11、招标文件第7页 二、技术参数第10.4项内容更改为：“10.4  监护仪可保存和显示500组血压”

12、招标文件第7页 二、技术参数第14.2项内容更改为“14.2 测量精度: ±2 % or ±1mmHg”

13、招标文件第7页 二、技术参数第15项内容更改为：“15、具有联网及隔床跨视功能，仅需普通网线连接（无需中央站）就可以查看同一网络中任一床位，显示患者波形及报警信息。”

14、招标文件第7页 二、技术参数第17项内容更改为：“17、监护模式：具有新生儿监护模式，手术室监护模式，重症监护模式，通用模式。监护仪可用于成人、儿童、新生儿各种危重症科室。提供体外循环模式，隐私模式和夜间模式。”

15、招标文件第7页 二、技术参数第18项内容更改为：“18、支持交流电及内置式电池操作，内置锂电池供电不小于4小时。”

16、招标文件第7页 二、技术参数第19项内容更改为：“19、气体监测：19.1气体监测：19.1 氧气测量技术：采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。19.2 二氧化碳/吸入性麻醉气体/氧化亚氮测量技术：红外光技术。19.3 可自动识别、分析5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。”

- 17、招标文件第7页 二、技术参数第120项内容更改为：“具备7*24小时服务热线电话，监护仪可以获得及时的故障判断和修复。”

以上修改内容，招标文件中与其对应的描述相应调整。请各投标人按修改后的内容进行投标。

| 联系人 | 柳州市妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话 | 0772-2803905/13978009107 |
| 传真 | 0772-2822401 |
| 邮箱 | lzfyzb@163.com |
| 联系地址 | 柳州市城中区映山街50号16楼 |

柳州市妇幼保健院招标办公室

2016年5月19日